| Общество с ограниченной ответственностью "Охрана. Безопасность"; Регистрационный номер - 104 от 10.09.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭМ82 | 03.04.2015 | бессрочно |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений ионизирующего излучения

| № | 11091/020- ИИ |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата:

1.1 Проведения измерений: 18.11.2016

1.2 Оформления протокола: 24.11.2016

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной противотуберкулезный диспансер"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 440052, г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д.9; г. Пенза, ул. Суворова, д. 225

2.3. Наименование структурного подразделения:  Поликлиника - Рентгенологическое отделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  11091/020

3.2. Наименование рабочего места:  Рентгенолаборант

3.3. Код по ОК 016-94:  26073

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дозиметр-радиометр ДРГБ-01 "ЭКО-1" | 39777 | 092169243 | 17.06.2017 | ± (20+5,0ᴪ)% |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Руководство по эксплуатации Дозиметра-радиометра ЭКО-1 9443002-48987820-2001 РЭ;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г., с изменениями и дополнениями от 20 января, 7 сентября 2015 г;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 Санитарные правила и нормативы. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 47.

5. Персонал:  Группа «А»

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Фактор, ед. измерения | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс условий труда | Время пребывания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пультовая |  |  |  | 50 |
| Мощность дозы внешнего излучения на рабочем месте, мкЗв/час | 0.024 | --- |  |  |
| Максимальная потенциальная эффективная доза излучения, мЗв/год | 0.0408 | 5 |  |  |
| Кабинет |  |  |  | 20 |
| Мощность дозы внешнего излучения на рабочем месте, мкЗв/час | 0.012 | --- |  |  |
| Максимальная потенциальная эффективная доза излучения, мЗв/год | 0.0204 | 5 |  |  |
| Максимальная потенциальная эффективная доза излучения (средневзвешенная), мЗв/год | 0.03 | 5 | 2 |  |

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 2394 |  | Начальник отдела КХА |  |  |  | Митяева Ольга Александровна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

| 3341 |  | Начальник отдела физических измерений |  |  |  | Лукичев Дмитрий Олегович |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |